产品需求文档 (PRD) - 蓝牙指脉仪检测小程序

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 蓝牙指脉仪检测小程序 (Uni-app 版) |
| 版本号 | V1.0 |
| 文档状态 | 草稿 |
| 目标平台 | 微信小程序 (基于 Uni-app 开发) |
| 关联硬件 | 蓝牙指脉传感器 |

1. 项目概述

本项目旨在开发一款微信小程序，通过蓝牙低功耗 (BLE) 技术连接指脉仪硬件设备，实时采集用户的心率、血氧数据，并在小程序端进行可视化展示、分析及数据上传。

核心业务变更说明：

受限于当前硬件特性，手指波形数据与血氧数据无法同时进行采集。因此，本次需求调整将原有的综合检测页面拆分为两个独立的采集页面：

- 手指波形采集页：专门用于采集并展示手指波形数据。

- 血氧检测页：专门用于采集并展示血氧及心率数值（不显示波形）。

2. 用户流程

- 启动小程序 -> 检查蓝牙权限。

- 设备连接 -> 搜索并连接蓝牙设备。

- 模式选择 -> 用户在首页选择“手指波形检测”或“血氧检测”。

- 开始检测 -> 校验设备连接状态 -> 发送对应的开始指令。

- 实时监测 -> 屏幕显示实时波形或关键数值指标、检测进度。

- 结束检测 -> 自动停止或手动停止 -> 生成报告/上传数据。

3. 功能模块详解

3.1 首页 (Home)

功能描述：入口页面，提供检测模式选择。

UI 元素：

- 标题/Logo。

- 手指波形检测按钮：点击后进入手指波形采集页。

- 血氧检测按钮：点击后进入血氧检测页。

逻辑交互：

- 点击按钮前，建议预检查蓝牙是否开启（可选，提升体验）。

3.2 设备连接管理 (Bluetooth Manager)

功能描述：负责与硬件建立通信链路。

核心逻辑：

- 初始化：调用 uni.openBluetoothAdapter 初始化蓝牙模块。

- 搜索设备：调用 uni.startBluetoothDevicesDiscovery，过滤名称包含特定标识（如 “JA-666” 或配置中的设备名）的设备。

- 连接设备：

  - 调用 uni.createBLEConnection。

  - 连接成功后，获取服务 (Service) 和特征值 (Characteristic)。

  - 关键配置：

    - Service UUID: 0000ffe0-0000-1000-8000-00805f9b34fb

    - Write UUID: 0000ffe2-0000-1000-8000-00805f9b34fb

    - Notify UUID: 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb

  - 开启通知：uni.notifyBLECharacteristicValueChange (state: true)。

- 异常处理：

  - 若未连接设备点击“开始检测”，弹出提示框：“请正确连接检测设备后检测！”

  - 提供“重新检测”按钮。

3.3 手指波形采集页 (Finger Waveform Page)

功能描述：专门用于采集并展示手指波形数据。

UI 元素：

- 波形显示区 (Canvas)：从左向右绘制手指波形，画满一屏后循环滚动。

- 进度控制：进度条、倒计时、开始/停止/重新检测按钮。

逻辑交互：

- 进入页面后，点击“开始检测”发送开始原始波形采集指令 (5A 02 A5)。

- 实时接收并解析原始波形数据，上传数据，进行平滑曲线绘制。

- 注意：本页面仅处理原始波形数据包，不解析血氧状态数据。

3.4 血氧检测页 (SpO2 Detection Page)

功能描述：专门用于采集并展示血氧及心率数值。

UI 元素：

- 顶部状态栏：

  - 血氧值 (SpO2)：单位 %，大字号突出显示，实时更新。

  - 心率值 (HR)：单位 BPM，大字号突出显示，实时更新。

  - 进度控制区：

  - 控制按钮：开始检测、停止采集、重新检测。

逻辑交互：

- 进入页面后，点击“开始检测”发送开始血氧采集指令 (5A 01 A5)。

- 实时接收并解析血氧状态数据（血氧值、心率值），同步更新 UI 数值显示。

- 注意：本页面不解析、不绘制任何波形数据，仅处理状态数据包，界面仅展示数值。

3.5 数据处理与上传

数据接收：

- 监听 uni.onBLECharacteristicValueChanged。

- 协议解析：

  - 帧头：0x5A

  - 帧尾：0xA5

  - 状态数据格式：5A + 心率(1 字节) + 血氧(1 字节) + A5。

  - 原始波形数据：2 字节一组（高位在前，低位在后），需进行粘包和拆包处理。

数据上传：

- 波形页面检测结束后，将采集到的波形数据和计算结果按照网页版接口格式上传至服务器。

3.6 页面跳转至检测结果页面（已有页面，需对接）

- 对接检测结果页面，跳转逻辑、参数处理（血氧检测页面不对接）。

4. 通讯协议与指令集（基于文档 3）

4.1 下行指令（小程序 -> 设备）

小程序通过 Write UUID 发送 ArrayBuffer 指令：

| 功能 | 指令内容 (Hex) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开始血氧采集 | 5A 01 A5 | 对应 CMD_SPO2_COLLECT |
| 开始原始波形采集 | 5A 02 A5 | 对应 CMD_RAW_LIGHT_COLLECT |
| 停止采集 | 5A 03 A5 | 对应 CMD_STOP |
| 设备关机 | 5A 04 A5 | 对应 CMD_POWER_OFF |

4.2 上行数据（设备 -> 小程序）

- 状态数据：解析帧头帧尾中间的两个字节，分别代表心率和血氧。

- 波形数据：连续的二进制流，每 2 个字节合并为一个整数（high << 8 | low），代表波形振幅点。

5. 非功能性需求 (NFR)

- 兼容性：

  - 基于 Uni-app 开发，需确保在 iOS（微信客户端）和 Android（微信客户端）上蓝牙连接稳定，无明显延迟。

- 性能要求：

  - 波形刷新率：Canvas 绘制需流畅，无明显卡顿或掉帧。

  - 数据处理：需高效处理粘包/断包问题，防止数据错位导致波形异常。

- 调试支持：

  - 开发阶段需在页面保留“调试面板”(可隐藏)，用于调整波形振幅、X 轴步长、Y 轴步长、滤波强度等参数，以适配不同手指粗细或佩戴方式带来的信号差异。

- 权限：

  - 需在 app.json 中配置蓝牙权限描述："scope.bluetooth": "蓝牙连接血氧设备"。

6. 附录：参考参数 (来自文档 2)

- 默认波形振幅：0.10

- 默认 X 轴步长：1

- 默认 Y 轴步长：80

- 默认一阶滤波强度：0.30

- 默认垂直补偿步长：1

- 默认垂直补偿值：39069

(AI生成)